一、200μm光纤要求：
1、 适配科医人钬激光设备，规格型号：VersaPulse PowerSuite 60W
2、 标准SMA905接口。
3、 适配接头波段300nm‑2400nm医用激光主机，兼容输尿管软镜、硬镜使用。
4、 光纤工作长度：3000mm。
5、 功率适配范围：可配套20W‑200W医用激光设备，用于传输激光能量；
6、 产品在医疗机构使用，适用于泌尿系结石的粉碎、以及肿瘤的汽化、凝固。
7、 最小弯曲工作半径≤200mm；200μm规格光纤在正常弯曲工况下，不得限制输尿管软镜最大弯曲角度，满足软镜下肾内各个肾盏操作。
8、 光纤应为BF型应用部分。

二、365μm光纤要求：
1、 适配威孚莱钬激光设备，规格型号：AURIGA.XL
2、 标准SMA905接口
3、 适配接头波段980nm‑2100nm医用激光主机，兼容输尿管软镜、硬镜使用。
4、 [bookmark: _GoBack]终端最大输出功率：80W；
5、 光纤应为BF型应用部分。

